Светильник хирургический передвижной

Бестеневой хирургический светильник используется для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях.

Характеристики передвижного светильника

Диаметр блока освещения: не менее 620 мм

Максимальная освещённость светового поля:  не менее 160.000 лк

Регулирование освещённости светового поля: 10 - 100%

Диаметр светового поля d10: min 180 мм / max 350 мм

Диапазон регулирования диаметра светового поля: не менее 180 - 350 мм (регулируемый фокус)

Регулирование размера светового поля и освещённости при сохранении заданной цветовой температуры

Встроенный блок аварийного питания, обеспечивающий не менее 3-х часов автономной работы светильника при отключении электроэнергии

Выбор режима работы блока освещения:

- режим нормальной освещённости

- для локального освещения (без рассеивания)

- режим освещённости для эндоскопических операций и малоинвазивной хирургии

Встроенный пульт управления с дисплеем. Осуществляет отображение и управление основными параметрами блоков освещения (уровень освещённости, размер светового поля, выбор режима работы блока освещения). Пульт управления так же обеспечивает удобную работу с основными настройками видеокамеры (регулировка фокуса и диафрагмы, масштабирование, стоп-кадр, переворот изображения)

| Вариант исполнения: |  | передвижной |
| --- | --- | --- |
| Диапазон регулирования диаметра светового поля: |  | 180 - 350 мм (регулируемый фокус) |
| Цветовая температура: |  | Не менее 4500 К |
| Индекс цветопередачи (Ra): |  | не менее 95 |
| Рабочее расстояние: |  | Не менее 70 - 140 см |
| Масса блока освещения: |  | Не более 9.5 кг |

| Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставкидо 15 декабря 2021 г. с момента подписания договора Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, операционная |
| --- | --- |
| Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются всоответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя : - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления снаружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции,специфические для конкретного типа медицинской техники. |