Техническое описание

Стол операционный с электроприводом, с регулируемой высотой панели

| № п/п | Технические характеристики | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол операционный с электроприводом с регулируемой высотой панели |  |
| 1.3. | Привод управления панелью стола. | электрический |
| 1.4. | Управление с ручного пульта | подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны. |
| 1.5. | Ножные секции | раздельные, съемные |
| 1.5.1. | Возможность перемещения ножных секций | вертикальная и горизонтальная плоскость |
| 1.6.1 | Блокировка основания стола | Ножная педаль |
| 1.7. | Материал наружных металлических поверхностей стола, включая дополнительные приспособления | нержавеющая сталь |
| 1.8. | Материал матраца | рентгенопрозрачный пенополиуретан (литой) с антистатическим покрытием, устойчивым к многократным обработкам и воздействию дезинфицирующих средств. |
| 1.9. | Панель стола | рентгенопрозрачная |
| 1.9.1. | Встроенные полозья-направляющих под столешницей панелей (спинной и тазобедренной) позволяют ввод приспособления для рентгенографии со стороны головной секции. | наличие |
| 1.10. | Почечный валик | наличие |
| 1.10.1. | Почечный валик встроен в спинную секцию стола | наличие |
| 1.10.2.. | Привод подъема-опускания почечного валика. | механический привод |
| 1.11. | Аккумуляторная батарея (не менее 2 шт.) двигателя | наличие |
| 1.11.1. | Индикаторы зарядки аккумуляторов на ручном пульте | наличие |
| 1.11.2. | Время работы стола от аккумуляторов | Не менее 48 часов |
| 1.12. | На тумбе стола имеется световая индикация включения операционного стола в электрическую сеть. | наличие |
| 1.13. | Грузоподъемность стола | не менее 160 кг |
| 1.14. | Высота стола: | в крайнем нижнем положении – не более 720 мм в крайнем верхнем положении – не менее 1020 мм |
| 1.15. | Длина панели стола при максимально выдвинутой головной секции | не менее 2000 мм |
| 1.16. | Ширина панели стола | Не менее 500 мм |
| 1.17. | Ширина стола по рейкам | Не менее 550 мм |
| 1.18. | Число секций панели стола (включая раздельную ножную) | Не менее 5 |
| 1.19. | Привод наклона спинной секции | Наличие |
| 1.20. | Привод наклона ножных и головной секций | наличие |
| 1.21. | Продольный наклон панели стола: | в головную сторону (положение по Тренделенбургу) - 30° в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу) – 30° |
| 1.22. | Боковой наклон панели стола: | вправо – не менее 20° влево – не менее 20° |
| 1.23. | Наклон головной секции: | вверх – не менее 30° вниз – не менее 35° |
| 1.24. | Наклон спинной секции: | вверх – не более 75° вниз – не более 45° |
| 1.25. | Наклон ножных секций: | вниз – не менее 90° вверх –не менее 30° |
| 1.26. | Головная и ножные секции съемные | наличие |
| 1.27. | Максимальное выдвижение головной секции | Не менее 100 мм |
| 1.28. | Напряжение питания сети- | 220В/50Гц |
| 1.29. | Потребляемая мощность | не более 250 Вт |
| 1.30. | Подъем почечного валика от панели стола | Не менее 120 мм |
| 1.31 | Длина и ширина сечения боковых реек для крепления съемных приспособлений | Не менее 25 х 10 мм |
| 2 | Комплект дополнительных приспособлений для общей хирургии: |  |
| 2.1. | Наркозный экран | Не менее 1 шт. |
| 2.2. | Штатив Ш | Не менее 1 шт. |
| 2.3. | Панель ПР (столик для инъекций) | Не менее 2 шт. |
| 2.4. | Ремень Р (для фиксации туловища) | Не менее 1 шт. |
| 2.5. | Рукодержатель РД | Не менее 2 шт. |
| 2.6. | Комплект для гинекологии | Не менее 1 шт. |
| 2.7. | Упор УК | Не менее 2 шт. |
| 4 | Общие требования |  |
| 4.1 | Декларация о соответствии | наличие |
| 4.2 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 4.3 | Инструкция по эксплуатации (паспорт) | наличие |

| Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставкидо 15 декабря 2021 г. с момента подписания договора Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, операционная |
| --- | --- |
| Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются всоответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя : - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления снаружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции,специфические для конкретного типа медицинской техники. |