Сравнительная таблица предлагаемого товара с техническими требованиями:

Инфузионный насос

| Наименование и параметры ТЗ конкурсной документации | Инфузионный насос DI-2000 Daiwha Corp., Ltd., Республика Корея | Инфузионный насос НК-100II, Shenzhen Hawk Medical Instrument Go.,Ltd, Китай |
| --- | --- | --- |
| Титрование – при изменении скорости тока жидкости вовремя инфузии. | Соответствует | Нет данных |
| Система блокировки клавиатуры для безопасности. | Соответствует | Нет данных |
| Обновление программного обеспечения через интернет. | Соответствует | Нет данных |
| Кнопка вызова медперсонала. | Соответствует | Нет данных |
| Насосный механизм: Перистальтический штатив | Соответствует | Нет данных |
| Измеряйте каждый час при комнатной температуре 25°С с использованием воды или солевого раствора (выше 1,0 мл/ч скорости потока). | Соответствует | Нет данных |
| Объем болюса (очистка): 0,1 - 99,9 мл (с шагом 0,1 мл) | Соответствует | Нет данных |
| Показатель KVO (режим открытой вены): мл/ч (по умолч.) 1 - 9 мл/ч при скорости потока 1,0 -1200 мл/ч. 0,1 мл/ч (по умолч.) при скорости потока не менее от 1,0 ~ 0,9 мл/ч. | Соответствует | Не соответствует 0-5 мл/ч |
| Окклюзионное давление: 60 ~ 850 мм рт.ст. (13 кПа до 126 кПа) | Соответствует | Не соответствует 40-160 Кра |
| Дисплей: Монографический ЖК дисплей (Разрешение: 240 х 64) | Соответствует | Нет данных |
| Сигналы тревоги: - «Воздушный пузырь» - Окклюзия (мощность обнаружения: 60 ~ 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - AC / DC (переменный / постоянный ток) - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи и сигналов напоминания о запуске инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. | Соответствует | Нет данных о приближающемся окончании инфузии о режиме ожидания о неисправности о токе Не соответствует 3 регулируемых уровня понижения окклюзии: низкий, средний, высокий |
| Функции безопасности: - Дверь открыта: инфузия недоступна, когда дверь открыта - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP, ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и LOCK (БЛОКИРОВКА) - Датчик воздуха: обнаруживает воздушные пузыри - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации. | Соответствует | Нет данных |
| - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во время инфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет более 5 минут) - Режим вторичной инфузии (первичная, вторичная) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) | Соответствует | Нет данных О режиме дозировки О титровании О режиме вторичной инфузии О низком заряде батареи О паузе |
| - Журнал историй: сохранение до 2000 данных | Соответствует | Нет данных |
| - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе, и может просматриваться в насосе в режиме 1. | Соответствует | Нет данных |
| - Все записи инфузионных событий будут сохраняться автоматически и храниться после выключения. | Соответствует | Нет данных |
| Потребляемая мощность: 34 ВА | Соответствует | Нет данных |
| Рабочее время: прим. 7 часов при скорости потока 25 мл/ч | Соответствует | Не соответствует 6 часов |
| Время зарядки: прим. 5 часов | Соответствует | Нет данных |
| Размеры: 260 × 130 × 91 мм | Соответствует | Не соответствует 145х120х100 |
| Кронштейн для крепления на инфузионную стойку Используется для крепления к инфузионной стойке. | Соответствует | Нет данных |
| Аккумулятор Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2100 мА / ч, AA, 1,2 В. | Соответствует | Не соответствует Литиевый аккумулятор 7,4V/ 1900 мА / ч |
| Система для вливания инфузионных растворов Стерильное устройство одноразового использования. Длина трубки, мм 2500 Внешний диаметр, мм Ø4.5 Внутренний диаметр, мм Ø3.15 Толщина трубки, мм 0.675 | Соответствует | Нет данных о толщине трубки |
| Рабочая среда: Температура: 10 ~ 40°C Относительная влажность: 20 ~ 90% Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа (525.04 ~ 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: -10 ~ 60°C Относительная влажность: 10 ~ 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. | Соответствует | Не соответствует Температура: 5 ~ 40°C Относительная влажность: 10 ~ 95% Атмосферное давление: 86 ~ 106 кПа Температура хранения: -20 ~ 45°C Относительная влажность: 10 ~ 85%. |

Таким образом, как показано в данной сравнительной таблице, предлагаемое оборудование: Инфузионный насос DI-2000, Daiwha Corp., Ltd., Республика Корея

– полностью соответствует требуемым параметрам технического задания.

У предлагаемого оборудования: Инфузионный насос НК-100II, Shenzhen Hawk Medical Instrument Go.,Ltd, Китай

не соответствуют следующие параметры:

Показатель KVO (по максимальному значению)

Окклюзионное давление (по минимальному и максимальному значению)

Уровни понижения окклюзии (меньше, чем в представленном ТЗ)

Рабочее время (меньше, чем в представленном ТЗ)

Размеры

Аккумулятор

Условия эксплуатации и хранения

Отсутствуют данные на следующие параметры:

Титрование

Система блокировки клавиатуры для безопасности.

Обновление программного обеспечения через интернет.

Кнопка вызова медперсонала.

Насосный механизм

Объем болюса

Дисплей

Сигналы тревоги (режим дозировки, титрование, режим вторичной инфузии, низкий заряд батареи, пауза)

Журнал историй

Журнал сигнализаций

Все записи инфузионных событий будут сохраняться автоматически и храниться после выключения.

Потребляемая мощность

Время зарядки

Кронштейн

Система для вливания инфузионных растворов (толщина трубки)

Данные взяты с официального сайта Национального центра экспертизы лекарственных средств