Сравнительная таблица предлагаемого товара с техническими требованиями:

шприцевой насос

| Наименование и параметры ТЗ конкурсной документации | Шприцевой насос DS-3000, Daiwha Corp., Ltd., Республика Корея | HK-400III шприцевой насос пр-ва Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd., Китай |
| --- | --- | --- |
| Автоматическая калибровка и загрузка шприца. | Соответствует | Нет данных |
| Библиотека лекарств макс 300. | Соответствует | Нет данных о количестве |
| Библиотека шприцов макс 300. | Соответствует | Нет данных |
| Анти-болюс функция. | Соответствует | Нет данных |
| Простой интерфейс пользователя. Выборка меню языков, включая русский. | Соответствует | Нет данных |
| Скорость потока: от 0,01 мл/ч до 1500 мл/ч | Соответствует | Не соответствует По минимальному и максимальному значению (1-999 мл/ч) |
| Показатель болюса (очистка): 700 мл/ч (по умолчанию) | Соответствует | Нет данных |
| Шприц 5 мл: 200 мл/ч Шприц 10 мл: 300 мл/ч Шприц 20 мл: 400 мл/ч Шприц 30 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 500 мл/ч Шприц 50/60 мл: 1500 мл/ч | Соответствует | Не соответствует (Шприц 5 мл:100-150 мл/ч) |
| Объем болюса (очистка): от 0,01 мл до 99,99 мл (с шагом 0,01 мл) | Соответствует | Нет данных |
| Окклюзионное давление: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст. (от 13 кПа до 126 кПа) | Соответствует | Не соответствует По минимальному и максимальному значению (40,0-160 КРа) |
| Дисплей: Монографический ЖК дисплей (разрешение: 240 x 64) | Соответствует | Нет данных |
| Сигналы тревоги: - Окклюзия (способность обнаружения: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст.) * 9 регулируемых шагов для понижения окклюзии: - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор - Отключение питания постоянного/переменного тока - Сигнал о приближающемся окончании инфузии - Режим ожидания (с интервалом в 2 минуты, когда инфузия еще не началась) - Сигнал об окончании инфузии - Сигнал о приближающемся опустошении - Насос прекращает работу, когда срабатывают сигналы тревоги, за исключением низкого заряда батареи, сигналов напоминания о запуске и об окончании инфузии - Неисправность - отображается состояние насоса и гаснет сигнал. - Инфузия недоступна, когда зажим шприца открыт - Блокировка кнопок: работают только клавиши START/STOP и ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) - Датчики окклюзии (закупорки): обнаруживает засорение трубы - Вызов медсестры: мониторинг возможен только при срабатывании сигнализации *Поломка шагового двигателя или шестерни обнаруживается путем контроля движения приводного вала. | Соответствует | Не соответствуют 3 регулируемых окклюзии давления: низкий, средний, высокий Нет данных о сигналах тревоги |
| - Режим времени (TIME): рассчитывает скорость потока при установке времени инфузии - Режим дозировки (DOSE): рассчитывает скорость потока при установке дозы. - Титрование: скорость потока может быть изменена во время инфузии (доступно только тогда, когда оставшееся время инфузии составляет 5 минут) - Низкий уровень заряда батареи, разряженный аккумулятор: сигнализация за 30 минут и 3 минуты до истечения батареи - Дата и время: дата и время можно проверить без источника питания, после того, как часы установлены - Режим ожидания (пауза): операция возобновляется автоматически после заданного истечения времени, когда нажата клавиша «пауза», инфузия прекращается (по умолчанию 24 часа, диапазон настройки от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту) | Соответствует | Нет данных о титровании, паузе |
| - Журнал историй: сохранение до 2000 данных, которые могут просматриваться через отдельный ПК. | Соответствует | Нет данных |
| - Журнал сигнализаций: сохраняет до 50 историй в насосе *Все записи событий инфузии будут сохраняться автоматически и постоянно после выключения питания | Соответствует | Нет данных |
| События содержат дату и время (дату и время возникновения события), режим работы, общий объем, скорость подачи, влитый объем и типы сигналов. 1) Дата и время: год, месяц, день, час, минута, секунда 2) Режимы работы: режимы Готова, Обычная, Болюс, Продувка и Пауза 3) Общий объем: 0,00 - 9999 4) Скорость подачи: 0,00 - 1500 5) Влитый объем: 0.00 - 9999 6) Типы аварийных сигналов | Соответствует | Нет данных |
| - Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | Соответствует | Не соответствует Перезаряжаемый литиевый, 7,4 V. 1900 мА/ч, |
| Потребление энергии: 34 ВА. | Соответствует | Нет данных |
| Время зарядки: 5 часов. | Соответствует | Нет данных |
| Размеры: 260 х 130 х 91 мм. | Соответствует | Не соответствует 300х130х125 |
| Кронштейн для крепления на инфузионную стойку Используется для крепления к инфузионной стойке, охват 4 см. | Соответствует | Нет данных |
| Аккумулятор Ni-MH аккумулятор, перезаряжаемая батарея - 2,000 мА/ч, АА, 1,2 В. | Соответствует | Не соответствует Перезаряжаемый литиевый, 7,4 V 1900 мА/ч, |
| Рабочая среда: Температура: от 10°C до 40°C Относительная влажность: от 20% до 90% Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа (от 525.04 мм рт.ст. до 795.06 мм рт.ст.) Температура хранения: от -10°C до 60°C Относительная влажность: от 10% до 95%. Избегать прямого солнечного света во время хранения насоса. Не оставляйте насос во влажных и сухих условиях. | Соответствует | Не соответствуют Условия эксплуатации: Температура: 5-40°C Относительная влажность: 10% - 95% Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа Температура хранения: от -20°C до 45°C Относительная влажность: от 10% до 85%. |

Таким образом, как показано в данной сравнительной таблице, предлагаемое оборудование: Шприцевой насос DS-3000, Daiwha Corp., Ltd., Республика Корея – полностью соответствует требуемым параметрам технического задания.

У предлагаемого оборудования: HK-400III шприцевой насос пр-ва Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd., Китай

не соответствуют следующие параметры:

Скорость потока (по минимальному и максимальному значению)

Показатель болюса (Шприц 5 мл по значению)

Окклюзионное давление (по минимальному и максимальному значению)

Уровни понижения окклюзии (меньше, чем в представленном ТЗ)

Аккумулятор

Размеры (больше, чем в ТЗ)

Условия эксплуатации и хранения

Отсутствуют данные на следующие параметры:

Автоматическая калибровка и загрузка шприца.

Библиотека лекарств (нет данных о количестве)

Библиотека шприцов

Анти-болюс функция.

Выборка меню языков, включая русский.

Показатель болюса

Объем болюса

Дисплей

Сигналы тревоги

Титрование

Пауза

Журнал историй

Журнал сигнализаций

События

Потребление энергии

Время зарядки

Кронштейн

Данные взяты с официального сайта Национального центра экспертизы лекарственных средств