Приложение 2

| № лота | Наименованиеоборудования | Техническаяспецификацияоборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аппаратдлясогреванияпациента | Устройство согревающее конвекционного типа для поддержания нормотермии у пациента в периоперационном периоде. Преимущества: -Три температурных режима и режим без согревания воздуха от 36 до 44°С. -Цифровой ЖК дисплей для отображения температуры на конце шланга -Мембранные кнопки для управления режимами обогрева - точность настроек и чувствительность аларма; не более +/- 1°С. -Моментальный нагрев: 44°С не более чем за 40 сек. -Термистор дистального конца патрубка с коммутацией на цифровой дисплей (сервоконтроль). -Высокий объемный поток. -Таймер совокупного времени использования. -Вес не более 6,8 кг. - уровень шумности: не более 37 dB -Длина шланга не менее 2,14 метра -4 прямоугольных отверстия на конце шланга позволяет поддерживать положительный поток ,если конец заблокирован материалом одеялом -переходник шланга может вращаться в отверстии соединения одеяла -переходника на 360 гр -фиксатор удерживает одеяло -Входной антимикробный фильтр (0,2мкм) большой площади. Наличие режима позволяет предотвратить развитие гипертермии или купировать её. Одеяла для конвекционного обогревателя Одеяла изготовлены из двух слоев синтетического нетканого материала и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. Диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. Подогретый воздух выходит через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя своеобразную воздушную подушку без зон локального перегрева. Разнообразие конструктивных решений позволяет применять конвекционный обогрев в подавляющем большинстве хирургических вмешательств. Одеяла рентгенопрозрачны. Не содержат латекс. Техническая характеристика Устройство конвекционного типа для согревания пациента (сервоконтроль) - Таймер совокупного (истекшего) времени использования - Рабочие режимы: без нагрева от 36 до 44оС - Время выхода на рабочий режим 44оС с температуры 20 оС (сек): не более 40 - Габариты (высота/длина/ширина, в см): не более 30/ 19/ 24 - Масса изделия (в кг) не более : 6,8 - Рабочее положение: на трансфузионной стойке -Питание от электросети, длина шнура питания (в см): не менее 420 -Электрические характеристики: 220 V,8,05 A, 60 Hz, токи утечки -Потребляемая мощность: не менее 710 В.А -Сигнализация превышения декретированной температуры с встроенной дублирующей системой автоматического отключения - Воздушный фильтр очистки воздуха большой площади (входной, в m): 0,2 -Воздушный поток (м3мин): 1,02-1,19, (7,7-9,0 м/сек) -Приблизительное время смены средней температуры контактной поверхности от 20 оС до 36 оС не более 7 мин. -Температура в рабочем помещении 15,6-26,7оС -Влажность в рабочем помещении: 0-100% -Воздуховоды: -Фильтр -патрубок для новорожденных, не менее 1.5м, -термистор на дистальном конце с коммутацией на цифровой дисплей Комплектация: Устройство для согревания пациента конвекционного типа с сервоконтролем- 1шт Фильтр Воздуховод Стойкадля прибора -1 штук Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное – не менее 101.6 см x 203.2 см -1 уп не менее 10 шт |

| Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| --- | --- |
| Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 20 декабря 2021 г Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, реанимационная палата |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |