# Приложение 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не является средством измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД | Требования к программе анализа АД: Наглядное представление результатов в виде таблиц, графиков и гистограмм Расчет основных статистических показателей мониторинга АД: средние значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь, индексы времени, индексы площади, вариабельность АД; Просмотр “колокола измерения”, исходных кривых пульсовых волн и тонов Короткова на экране синхронно с ЭКГ; Сохранение результатов измерений в формате Microsoft Excel с целью обеспечения расширенного математического и статистического анализа; Сохранение данных регистрации в формате PDF; Ведение базы данных; Требования к программе анализа ЭКГ: - оценка аритмий с учетом фонового ритма; - оценка стимулятора с выделением нарушений; - оценка смещения и наклона сегмента ST; - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик; - оценка толерантности пациента к физическим нагрузкам путем автоматического вычисления объема выполненной работы и мощности нагрузки; - расчет вариабельности RR-интервалов временным и спектральным методом; - расчет вариабельности RR-интервалов методом ВКР; - выделение периодов искажения ЭКГ сигнала вследствие плохого контакта (обрыва) электрода; - векторный анализ PQRST-комплекса; - расчет турбулентности ритма; - выявление поздних потенциалов желудочков; - анализ поздних потенциалов предсердий; - оценка спектральных характеристик волн F; - определение PQ-интервала и анализ формы зубца Р; - расчет величины и дисперсии QT-интервала; - выявление микроальтернации Т-зубца; - оценка времени проведения пульсовой волны по RP-интервалу; Характеристики каналов ЭКГ: Количество каналов измерения и регистрации электрокардиограммы, не менее 3 и 12. Непрерывный способ регистрации ЭКГ.; частота дискретизации ЭКГ, Гц, не менее 1 000; Диапазон измерения входных напряжений, мВ, не уже. от 0,1 до 10; Предел допускаемой погрешности измерения напряжения в диапазоне свыше 0,5 до 10 мВ,%, не более: 7%; диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), 1/мин, не уже от 30 до 240; Коэффициент ослабления синфазной помехи, дБ, не менее 100; уровень внутренних шумов в каналах ЭКГ, приведенных к входу, мкВ, не более 20; диапазон частот полосы пропускания (диапазон частот, в котором неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала ЭКГ не превышает 3 дБ), Гц, не уже от 0,05 до 250; Входной импеданс, МОм, не менее 10; диапазон измерения напряжения смещения ST-сегмента, мВ. Не уже от -1 мВ до +1 мВ; пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения смещения ST-сегмента в обеих полярностях в автоматическом режиме, %. в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ не более ± 15 %.; в диапазоне свыше 0,5 до 1,0 мВ не более ± 10 %.; Выделение импульсов искусственного водителя ритма частота, на которой выделяются импульсы искусственного водителя ритма, Гц, не менее 10 000; Использование кабелей пациента с автоматической регистрацией числа постановок в памяти кабеля; Использование кабеля пациента с внешним датчиком движения/положения пациента; Характеристики канала АД Режим суточного мониторирования АД с полной записью 1 отведения ЭКГ; Запуск внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (тахикардия/брадикардия, смещение сегмента ST); Осциллометрический метод измерения АД; Измерение АД по тонам Короткова; полная запись осцилляций и тонов Короткова при измерении артериального давления с целью верификации автоматического измерения врачом; Характер спуска давления при измерении плавный (не ступенчатый); Диапазон измерения давления, не уже От 20 до 280 мм рт.ст.; Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения давления не более ± 1 мм рт.ст.; Измерение АД с привязкой к QRS-комплексу Характеристики канала реопневмограммы: Канал реопневмограмы (регистрация трансторакального импеданса); Диапазон измерения сопротивлений канала РПГ: постоянной составляющей импеданса, кОм 0,02-2,0; переменной составляющей импеданса, Ом 0,2-3,0; Относительная погрешность измерения сопротивлений, %, не более 15; Объем регистратора, не более, см3 – 337; Время непрерывной работы в режиме суточной записи от внутренних элементов питания (аккумуляторов), ч, не менее 48; | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  | Комбинированный регистратор ЭКГ и АД | в чехле с ремнями | 2шт |
|  |  |  | Рабочая станция с программным обеспечением |  | 1шт |
|  |  |  | Одноразовый ЭКГ – электрод взрослый |  | не менее 900 шт |
|  |  |  | Устройство зарядное |  | 1шт |
|  |  |  | Соединительные кабеля |  | 1 комплект |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Цветной сенсорный экран, приспособленный для ведения дневника пациента Беспроводной интерфейс Вес с аккумулятором: 180г |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90календарных дней Адрес: п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |