# Приложение 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аспиратор для медицинских целей |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Аспиратор для медицинских целей |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Аспиратор для медицинских целей | Аспиратор акушерско-гинекологический применяется для искусственного прерывания беременности до 12 недельного срока, удаления пузырного заноса, для удаления слизистой матки, а также удаления из послеродовой матки остатков плацентарной ткани или сгустков крови. Аспиратор используется для применения в роддомах, акушерско-гинекологических отделениях, палатах неотложной помощи, палатах интенсивной терапии. Аспиратор должен иметь: - Рациональную конструкцию, аккуратный внешний вид, мобилен. - Блок аварийного отключения и дополнительным резервуаром. - Контрольный клапан, обеспечивающий бесшумную, продолжительную работу, и поддерживать постоянное напряжение даже в случае перебоя с подачей энергии. - Емкости отсоса изготовлены из прочного поликарбоната и устойчивы к ударам. Можно выбирать емкости для отсасывания, в зависимости от целей использования. Технические требования: Размеры не более (ДхШхВ) 400 х 320 х 840 мм; Две емкости не менее на 1 и 2 литра; Максимальное давление 740±10 мм рт. ст.; Безмасляный вакуумный, насос; Однофазный двигатель не менее 0,25 кВт; Скорость потока регулируемая до 50 л/мин ± 10 л/мин; 4 колеса, 2 из них с блокировкой; Источник электропитания 220В/50/60Гц; Мощность не менее 250Вт; Защита от переполнения - поплавковый клапан. Вес не более 25 кг. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Ножная педаль | Предназначена для процедуры отсасывания и в случае низкого уровня аспирата | 1 шт |
|  |  |  | Наконечник для аспирации | Металлический наконечник для отсасывания | 1 шт |
|  |  |  | Чашечка силиконовая для вакуум-экстакции плода (большая) | Чаша силиконовая предназначена для вакуум-эктсракции плода | 1 шт |
|  |  |  | Чашечка силиконовая для вакуум-экстакции плода (малая) | Чаша силиконовая предназначена для вакуум-эктсракции плода | 1 шт |
|  |  |  | Емкость для всасывания (2 литра) | Емкость акушерско-гинекологическая | 1 шт |
|  |  |  | Емкость для всасывания (1 литр) | Емкость акушерско-гинекологическая | 1 шт |
|  |  |  | Кабель заземления | Предназначен для заземления | 1 шт |
|  |  |  | Силиконовый шланг | Шланг длинной не менее 2 метра с держателем, крепится к наконечнику | 1 шт |
|  |  | 3 | Предохранитель | 5А | 2 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации: Источник электропитания 220В/50/60Гц; Мощность 250Вт; |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |