# Приложение 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Экспресс-анализатор для определения гликозированного гемоглобина, микроальбумина, креатинина |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не является средством измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Экспресс-анализатор | Автоматический анализатор для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и микроальбумина/креатинина. Должен позволять определятьв течение нескольких минут уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в капиллярной крови и соотношение микроальбумина/креатинина в моче, что даст возможность специалистам проводить данные исследования непосредственно в присутствии пациента. Анализатор должен измерять низкие концентрации альбумина (микроальбумина) и креатинина в моче, а также рассчитывать их соотношение. Диагностическое значение отношения микроальбумин/креатинин из одного образца мочи при микроальбуминурии должно быть равноценно 24 часовому мониторингу. Данный аппаратдолжна отличать исключительная простота в работе и обслуживании. Процедура анализа не должна требовать специально приготовленных реагентов, при проведении измерений анализатор должен использовать уникальные одноразовые измерительные картриджи, которые не требуют никакой дополнительной подготовки. Анализатор должен легко калиброваться с использованием Калибровочной Карты, поставляемой с каждым набором реактивов. Результаты проведённых анализов должны выводиться на дисплей монитора, сохраняться в памяти анализатора (не менее 4000 результатов анализов) и при необходимости могут быть выведены на встроенный принтер. У данного аппарата должна быть повышена биобезопасность, гибкое программное обеспечение, высокое качество получаемых результатов и исключительная надѐжность. Меню тестов: HbA1c. - Гликозилированный гемоглобин в крови Alb. - Альбумин в моче Cre. - Креатинин в моче Malb/C. - Отношение Микроальбумин/Креатинин (расчетный параметр) Вводимые параметры Темп. - Температура пациента FIO2. - Показатель по кислороду с аппарата ИК ctHb. - Содержание гемоглобина № пациента (максимально 12 цифр) № оператора (максимально 12 цифр) Исследуемые образцы: Цельная кровь для определения гликозилированного гемоглобина HbA1c – объем 1 мкл. Моча для определения Alb, Cre, Malb/Cre – объем 40 мкл. Время до получения результата: 6 минут Вес: не более 5 кг | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 2 | Реагенты для определения гликозилированного гемоглобина, микроальбумина, креатинина | Стартовый набор, рассчитанный на 10 исследований. | 1 комплект |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Внешние интерфейсы: RS232 для подключения к ЛИС, LPT для подключения внешнего принтера. Габариты: не более Ширина 241 мм, Глубина 272 мм, Высота 239 мм Электропитание прибора: Напряжение 100-240 В, Ток 0,4 А, Частота 50/60 Гц Требования к окружающей среде: Температура: от +15до +32 С при определении HbA1c; от +18 до +30 С при определении Alb, Cre, Malb/Cre, Влажность: 10-90% без конденсации. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес: п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90календарных дней Адрес: п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |