Приложение 1

Техническая спецификация.

Наркозный аппарат в комплекте

| 1 | Универсальный наркозный аппарат с интегрированным анестезиологическим вентилятором, проведение анестезии для взрослых, детей и новорожденных. |  | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество газов |  | Не менее 3-х |
| 3 | Система безопасности при прекращении подачи О2 |  | Акустическая тревога, отключение N2O |
| 4 | Защита пациента от гипоксии |  | Минимум 25% О2 в смеси О2 - N2O |
|  | Блокировка подачи N2O |  | Автоматическая при потере давления О2 При установке потока О2 менее 250 мл/мин |
|  | Автоматический промыв газов, накопленных во время низко- и малопоточной анестезии |  | Наличие |
|  | Автоматическая компенсация влияния N2O и воздуха на дыхательный объем |  | Наличие |
| 5 | Линии подачи сжатых газов |  | Не менее 5 метров, армированные |
| 6 | Дыхательный контур пациента |  | Многоразовый, автоклавируемый |
| 7 | Встроенная дыхательная система |  | Система интегрирована в аппарат, оснащена емкостями для сбора конденсата, портом для подключения модуля подогрева дыхательной смеси. |
|  |  |  | Должна обеспечивать работу по полуоткрытому и полузакрытому контуру. |
| 8 | Клапан сброса избыточного давления |  | Наличие |
| 9 | Контроль давления медицинских газов |  | Манометр на каждый газ, с цветовой маркировкой |
|  | Измерение манометром давления в дыхательном контуре |  | От – 20 до 80 смН2О, либо более широкий диапазон |
|  | Измерение манометром разряжения встроенного аспиратора |  | Наличие |
| 10 | Экстренная подача О2 |  | От 25 до 75 л/мин, либо более широкий диапазон |
| 11 | Крепление испарителей |  | Крепление не более двух испарителей |
| 12 | Мобильная тележка |  | Металлическая, с покрытием |
|  |  |  | Антистатические колеса со стопорами |
|  |  |  | Не менее 3 электрических розеток для подключения дополнительного оборудования |
|  |  |  | Полка для дополнительного оборудования |
|  |  |  | Стойка с левой стороны аппарата для навесного оборудования |
| 13 | Электрическая сеть |  | 220 -240 В ±10%, 50 – 60 Гц |
| 14 | Аккумуляторная батарея |  | 12 В, 10 Ачас |
| 15 | Максимальная потребляемая мощность |  | 130 ВА |
| 16 | Анестезиологический вентилятор: |  | Электропривод с электронным управлением, без использования системы «bag-in-bottle», анестезиологический вентилятор встроенный беспоршневого (мембранного) типа с высокоточной доставкой заданного дыхательного объема. |
| 17 | Формирование динамического запаса дыхательной смеси |  | Устройство анестезиологического вентилятора должно предусматривать наличие накопительной емкости, объемом не менее 2 л для формирования динамического запаса дыхательной смеси, подаваемой пациенту. |
| 18 | Компенсация сжимаемого объема газов |  | Аппарат должен автоматически обеспечивать компенсацию сжимаемого объема газов при формировании дыхательной смеси. |
| 19 | Средний уровень акустического давления |  | Не более 47 дБ на расстоянии в 1 метр |
|  | Средний уровень акустического шума |  | Не более 57 дБ |
| 20 | Минутная вентиляция |  | Управляется через частоту и дыхательный объем |
| 21 | Режимы вентиляции в базовой комплектации: |  | Вентиляция, управляемая по объему (CMV) |
|  |  |  | Вентиляция, управляемая по давлению (PCV) |
|  |  |  | Синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой давлeниeм спонтанного дыхания (SIMV-PS) |
|  |  |  | Поддержка давлением при спонтанном дыхании пациента (PS) |
|  |  |  | Ручная вентиляция с помощью дыхательного мешка наркозного аппарата (Man) |
|  |  |  | Вентиляция при самостоятельном дыхании пациента (Spont) |
|  |  |  | Вентиляция на нескольких уровнях давления с возможностью устанавливать не менее двух уровней давления помимо ПДКВ и задавать частоту вентиляции минимум на двух уровнях давления с возможностью осуществления пациентом самостоятельного дыхания на каждом из уровней давления (MLV) |
|  |  |  | Автоадаптивная регуляционная система на основе соблюдения минутной вентиляции с подбором минимально возможного инспираторного давления при оптимальной частоте дыхания и дыхательном объеме с возможностью применения совместно с компьютеризированной индивидуализированной оптимизацией ИВЛ с учетом мониторинга биомеханических свойств легких конкретного пациента, а также с возможностью применения компьютер-ассистированных функций, облегчающих быстрое начало, проведение и завершение ИВЛ (APMV/MVs) |
| 22 | Режим работы в зависимости от выбранного датчика потока |  | - новорожденные, дети (PEDI) - взрослые (ADULT) |
| 23 | Характеристика датчиков потока |  | Датчики проксимальные пневмотахографические, многоразовые, не требующие регулярной замены, без использования на линии вдоха дыхательного контура |
| 24 | Измерительный канал датчиков давления |  | Двойной, многоразовый |
| 25 | Экстренное начало работы в обход тестов, в течение не более |  | 60 сек |
| 26 | Инспираторный поток |  | От 3 до 90 л/мин, либо более широкий диапазон |
| 27 | Дыхательный объем |  | От 10 до 1500 мл, либо более широкий диапазон |
|  | - новорожденные и дети: |  | Для CMV - от 20 до 300 мл, либо более широкий диапазон, шаг 10 мл Для PCV - от 10 до 300 мл, либо более широкий диапазон, шаг 10 мл |
|  | - взрослые |  | - от 200 до 1500 мл, либо более широкий диапазон, шаг 20 мл |
| 28 | Частота циклов дыхания |  | От 4 до 80 в мин., либо более широкий диапазон |
| 29 | Количество циклов дыхания при SIMV |  | От 2 до 20 в мин, либо более широкий диапазон |
| 30 | Количество циклов дыхания при апноэ |  | От 4 до 80 в мин., либо более широкий диапазон |
| 31 | Количество циклов дыхания верхнего уровня давления fpeeph |  | От 1 до 20 в мин., либо более широкий диапазон |
| 32 | Время вдоха |  | От 20 до 80% от дыхательного цикла, либо более широкий диапазон или 1:4 – 4:1, либо более широкий диапазон |
| 33 | Задержка в конце вдоха |  | От 0 до 50% от времени вдоха, либо более широкий диапазон |
| 34 | Минутная вентиляция |  | От 0,2 до 35 л/мин, либо более широкий диапазон |
|  | - новорожденные и дети |  | От 0,5 до 18 л/мин, либо более широкий диапазон |
|  | - взрослые |  | От 1 до 25 л/мин, либо более широкий диапазон |
| 35 | Рабочее давление |  | От 10 до 70 см Н2О, либо более широкий диапазон |
|  | Максимальное защитное давление |  | От 10 до 70 см Н2О, либо более широкий диапазон |
|  | Минимальное защитное давление |  | От -15 до 20 см Н2О, либо более широкий диапазон |
|  | Давление на вдохе при PCV (Ppc) |  | От 5 до 60 см Н2О, либо более широкий диапазон |
|  | Давление на вдохе при PS (Pps) |  | От 5 до 60 см Н2О, либо более широкий диапазон |
|  | Верхний уровень давления PEEPh |  | От 0 до 20 см Н2О, OFF, либо более широкий диапазон |
| 36 | Чувствительность триггера |  | Принцип измерения – по потоку |
|  |  |  | Диапазон чувствительности от 1 до 20 л/мин, либо более широкий диапазон. |
|  | Шаг изменения триггера |  | Не более 1 л мин |
| 37 | Положительное давление в конце выдоха – PEEP |  | От 0 до 25 см Н2О, либо более широкий диапазон |
| 38 | Автоматическая установка параметров вентиляции |  | По заданию веса и роста или возраста пациента |
|  | Масса тела пациента при автоматической установке параметров вентиляции |  | От 1 до 180 кг, либо более широкий диапазон |
| 39 | Концентрация О2 в инспираторном потоке |  | Диапазон не уже: от 21 до 100% |
|  | Датчик измерения О2 |  | Встроенный, электрохимический |
|  | Парамагнитный датчик О2 |  | Возможность |
| 40 | Давление питания газов |  |  |
|  | Кислород |  | От 2,5 до 6,0 бар, либо более широкий диапазон |
|  | Закись азота |  | От 2,5 до 6,0 бар, либо более широкий диапазон |
|  | Медицинский воздух |  | От 2,5 до 6,0 бар, либо более широкий диапазон |
| 41 | Время работы от собственного источника электропитания (аккумулятор) |  | Не менее 30 минут при максимальных настройках |
|  |  |  | Не менее 120 минут при стандартных настройках |
| 42 | Встроенный аспиратор: |  |  |
|  | Принцип работы |  | Встроенный пневматический аспиратор, в комплекте сосуд для секрета, отдельный манометр на передней панели аппарата |
|  | Давление питания |  | Не более 400 кПа |
|  | Всасывающее избыточное давление |  | От 0 до 0,6 кПа х 100, либо более широкий диапазон |
|  | Всасывающий поток |  | От 0 до 19 л/мин, либо более широкий диапазон |
|  | Расход газа |  | Не более 35 л/мин |
| 43 | Испаритель анестетиков: |  | Аппарат должен обеспечивать работу с испарителями для галотана (фторотана), изофлюрана, севофлюрана, энфлюрана, дезфлюрана. |
|  | Наличие термокомпенсации |  | Наличие |
|  | Объемзаполнения (Halotan, Isofluran, Sevofluran) |  | Максимальный уровень не более 250 мл Минимальный уровень – не менее 35 мл |
|  | Объемзаполнения (Desfluran) |  | Максимальный уровень не более 375 мл |
|  | Контроль уровня наполнения |  | Оптический |
|  | Устанавливаемая концентрация |  |  |
|  | Halotan, Isofluran |  | Концентрация не хуже от 0 до 5 об% |
|  | Sevofluran |  | Концентрация не хуже от 0 до 8 об% |
|  | Desfluran |  | Концентрация не хуже от 1 до 18 об% |
|  | Шкала управления |  | Регулировка от 0 до 2 об% с интервалами не более 0,2 об% Регулировка от 2 об% - интервал не более 0,5 об% |
|  | Масса |  | Не более 5 кг |
|  | Рабочий температурный режим |  | От 15 до 35ºС, либо более широкий диапазон |
|  | Рабочий диапазон потока |  | От 0,2 до 15 л/мин, либо более широкий диапазон |
|  | Подвес испарителей |  | Должен предусматривать одновременное крепление не менее двух испарителей с помощью универсального крепления. |
|  |  |  | Автоматическая блокировка неиспользуемого испарителя при проведении анестезии |
|  |  |  | В комплекте испаритель на выбор |
| 44 | Ротаметр: |  | Электронный |
|  |  |  | Настройка и мониторинг на TouchScreen дисплее или кнопочной клавиатурой управления |
|  |  |  | На 3 газа (кислород, закись азота, воздух) |
|  | Диапазон измерения: |  | О2 - от 0,01 до 12 л/мин, либо более широкий диапазон N2O – от 0,01 до 10 л/мин, либо более широкий диапазон Воздух – от 0,01 до12 л/мин, либо более широкий диапазон. |
|  | Точность регулировки |  | Для диапазона от 1 до 12 л/мин – не более ±10%, Для диапазона до 1 л/мин – не более ± 100 мл/мин. |
|  | Минимальный шаг изменения потока по каждому газу |  | Для диапазона 0 – 2 л/мин – не более 10 мл/ мин. Для диапазона от 2 до 10 л/мин – не более 100 мл/мин. |
|  | Мониторинг потока свежей смеси |  | Интеллектуальная система настройки и автокорретировки потока, позволяющая задать общий поток дыхательной смеси, подаваемой пациенту, и процентное содержание кислорода в смеси; с автоматическим запретом настроек гипоксической смеси. |
|  |  |  | Электронная система защиты от гипоксической смеси. |
|  |  |  | Информация о расходе каждого газа за время анестезии в режиме реального времени |
|  |  |  | Отображение параметров потока в числовом виде, а также в графическом виде |
| 45 | Дополнительный ротаметр для подачи кислорода вне контура аппарата |  | Наличие |
|  |  |  | Регулировка потока от 0до 16 л/мин, либо более широкий диапазон |
|  |  |  | Длина ингаляционного шланга не менее 2 м |
|  | Параметры ингаляции при использовании дополнительного ротаметра |  | Содержание кислорода в ингаляционной смеси от 24 до 50% , либо более широкий диапазон, или от 4 до 10 л О2/мин либо более широкий диапазон |
| 46 | Рабочее место анестезиолога |  | Наличие столика для работы врача-анестезиолога. |
|  |  |  | Наличие светильника для подсветки рабочего места анестезиолога с регулировкой уровня подсветки |
|  |  |  | Не более 3-х выдвижных ящиков |
| 47 | Электрические розетки |  | Не менее 3 |
|  | Держатель для крепления дополнительного оборудования |  | На левой стороне аппарата Максимальная нагрузка – не более 13,5 кг |
| 48 | Дыхательная система: |  | Расположение адсорбера над дыхательной системой |
|  |  |  | Соединение компактной дыхательной системы с корпусом аппарата должно быть без дополнительных шлангов и коннекторов. |
|  | Исполнение компактной дыхательной системы |  | Компактная дыхательная система должна быть цельной (цельнолитой, не составной), выполненной из металла с анодированным покрытием или из нержавеющей стали |
|  | Объем адсорбера для детей |  | Использование адсорбера емкостью не более 0,4 л |
|  | Объем адсорбера для взрослых |  | Использование адсорбера емкостью не более 1,6 л |
|  | Растяжимость дыхательного контура |  | Не более 2,0 мл/Па х 100 Автоматический учет и компенсация растяжимости контура для выполнения заданных параметров вентиляции. |
|  | Сопротивление дыхательного контура |  | Не более 4,0 Па х 100 при потоке 60л/мин |
|  | Внутренний объем дыхательной системы без поглотителя |  | Не более 1,2 л |
|  | Выбор ручной/аппаратной вентиляции |  | Наличие |
|  | Bypass |  | Наличие |
| 49 | Газоотсасывающее устройство |  | Встроенное |
|  | Несущая среда |  | Собственный мембранный компрессор на воздухе |
|  | Всасывающий поток на входе |  | Не более 9 л/мин ± 25% |
|  | Защита от избыточного давления |  | Не менее 2-х уровней |
|  | Масса устройства |  | Не более 50 г |
| 50 | Система управления и возможности аппарата |  | Система управления аппаратом должна быть построена на основе цветного ЖК дисплея или цветного сенсорного (touch-screen) дисплея с возможностью ввода данных с помощью клавиатуры отображаемой на экране, а также с помощью «полосы прокрутки». |
|  |  |  | Для обеспечения безопасности пациента все введенные данные должны приниматься только после двойного подтверждения правильности установки данного параметра. |
|  |  |  | Возможность выбора различных единиц измерения давления (см Н2О, Па). |
|  |  |  | Возможность использования предшествующих параметров сохраняющихся при отключении. |
| 51 | Цифровой мониторинг |  | Цветной интегрированный в корпус аппарата дисплей, с диагональю не менее 15” с функцией управления вентиляцией. |
| 52 | Функции дисплея |  | Настройка (установка) параметров вентиляции; Управление функциями ротаметра; Отображение параметров цифрового и графического мониторинга, параметров вентиляции, Управление функциями компьютерной поддержки искусственной вентиляции легких. |
| 53 | Оптимизация индивидуальных параметров ИВЛ |  | Аппарат должен обеспечивать: - оптимизацию параметров ИВЛ с учетом мониторинга механических свойств легких у конкретного пациента в данное время и в данном месте, - повторную оптимизацию в случае изменений механических свойств легких, а также упрощение настройки основных вентиляционных параметров пациента системой «AutoStart», - слежение за индексом WAI и «настройкой параметров» вентиляционной поддержки в последней стадии до отключения от ИВЛ, - мониторинг динамики вентиляционных параметров, - мониторинг газового состава дыхательной смеси, а также основных параметров механических свойств легких с помощью трендов, включая информацию о настройке вентилятора и тревогах. |
| 54 | Функция «автостарт» – автоматическое задание параметров для начала искусственной вентиляции |  | Должна существовать возможность ввода следующих данных пациента: масса тела, рост пациента, температура тела, размер эндотрахеальной трубки, степень повреждения легких. |
|  | Отображение на экране пиктограмм в виде рентгенограмм с различной степенью повреждения легких для выбора степени легочного повреждения |  | Наличие |
| 55 | Основной экран |  |  |
|  | Изменение конфигурации экрана в соответствии с требованиями врача |  | Наличие |
|  | Отображение на основном экране всех заданных врачом параметров ИВЛ |  | Наличие |
|  | Отображение на экране не менее трех графиков характеризующих процесс вентиляции (давление/время, поток/время, дыхательный объем/время) |  | Наличие |
|  | Возможность подавления звукового сигнала тревоги непосредственно с основного экрана |  | Наличие |
|  | Возможность включения небулайзера непосредственно с основного экрана |  | Наличие |
|  | Возможность включения функции подачи 100% О2 непосредственно с основного экрана |  | Наличие |
|  | Возможность изменения границ тревожной сигнализации непосредственно с основного экрана |  | Наличие |
| 56 | Функция цифрового мониторинга |  |  |
|  | Отображение цифрового значения мониторируемого параметра механических свойств легких |  | За три временных промежутка: - текущее значение, - среднее значение параметра за 6 минут, - среднее значение параметра за 30 минут. Дельта между средними значениями параметров за 6 и за 30 минут. |
|  | Одновременное с мониторированием отображение на экране не менее 3-х графиков, характеризующих процесс ИВЛ |  | Наличие |
|  | Одновременное с мониторированием отображение на экране всех заданных параметров ИВЛ |  | Наличие |
|  | Одновременное с мониторированием механических свойств легких отображение на экране значений основных текущих значений ИВЛ |  | Наличие |
|  | При проведении автоматической оптимизации параметров вентиляции одновременное с мониторированием отображение на экране всех оптимизированных значений параметров ИВЛ |  | Наличие |
|  | Возможность отображения параметров калориметрии |  | Одновременное отображение петли дыхательный объем/пиковое давление, двух графиков в одной системе координат (Paw и Pai/время), основных параметров метаболизма в табличном виде: BSA – площадь поверхности тела VT – дыхательный объем VT CO2/O2 – продукция CO2 или потребление O2, приходящиеся на один вдох VO2 – потребление O2 VECO2 – продукция CO2 I – индексированное потребление на м2 поверхности тела RQ – респираторный коэффициент EE – energyexpenditure, расход энергии |
|  | Измеряемые параметры механических свойств легких: |  |  |
|  | Время вдоха |  | Наличие |
|  | Время выдоха |  | Наличие |
|  | Ti:Te |  | Наличие |
|  | Постоянная времени вдоха |  | Наличие |
|  | Постоянная времени выдоха |  | Наличие |
|  | Пиковое альвеолярное давление |  | Наличие |
|  | Альвеолярное давление в конце выдоха |  | Наличие |
|  | AutoPEEPi |  | Наличие |
|  | Статическая податливость |  | Наличие |
|  | Динамическая податливость |  | Наличие |
|  | Сопротивление дыхательных путей |  | Наличие |
|  | Сопротивление системы на вдохе |  | Наличие |
|  | Сопротивление системы на выдохе |  | Наличие |
|  | Частота дыхания |  | Наличие |
|  | Max. давление в контуре |  | Наличие |
|  | Min. давление в контуре (PEEP) |  | Наличие |
|  | Дыхательный объем |  | Наличие |
|  | Минутная вентиляция |  | Наличие |
|  | Минимальное пиковое альвеолярное давление в цикле |  | Наличие |
| 57 | Мониторируемые параметры |  |  |
|  | Вдыхаемый дыхательный объем |  | В диапазоне не менее 0-1500 мл |
|  | Минутная вентиляция |  | В диапазоне не менее 0-99,9 л/мин |
|  | Частота дыхания |  | В диапазоне не менее 0-80 в мин |
|  | Пиковое давление в дыхательных путях |  | В диапазоне не менее 0 – 100 см Н2О |
|  | Среднее давление в дыхательных путях |  | В диапазоне не менее 0 – 100 см Н2О |
|  | Концентрация кислорода на вдохе |  | В диапазоне не менее 18-100% |
|  | РЕЕР |  | В диапазоне не менее 0-25 см Н2О |
|  | Точность измерения О2 |  | Не более ± 2% |
| 58 | Функция графического мониторинга |  | Одновременное отображение на экране не менее 3-х графиков: График давление/время График поток/время График дыхательный объём/время |
|  |  |  | Одновременное отображение на экране двух динамических петель: Графическая петля дыхательный объем/давление Графическая петля поток/дыхательный объем |
|  |  |  | Одновременное отображение на экране динамической петли дыхательный объем/давление, графика изменения пикового инспираторного давления и пикового альвеолярного давления во времени |
|  |  |  | Функция заморозки графической петли |
| 59 | Функция трендов |  | Одновременное отображение на экране 3-х графиков: давление/время, поток/время, дыхательный объем/время. А также всех заданных и мониторируемых параметров ИВЛ. |
|  |  |  | Отображение трендов в зависимости от длины трендов: 6 или 24 часовой формат. |
|  |  |  | Возможность просмотра трендов с разрешением не более 1 мин. |
|  |  |  | Возможность сохранения всех трендов за все время пребывания пациента на ИВЛ |
|  |  |  | Возможность архивирования всех трендов пациента |
|  |  |  | Возможность просмотра архивированных трендов |
|  |  |  | Отображение графического тренда каждого параметра на отдельной вкладке |
|  |  |  | Сохранение трендов всех мониторируемых параметров (не менее 20) |
|  |  |  | Отображение на графике тренда эпизодов срабатывания тревожной сигнализации с отображением текстового сообщения о возникшей тревоге |
|  |  |  | Отображение на графике тренда эпизодов изменения параметров ИВЛ с подробным отображением всех параметров ИВЛ на момент изменения |
| 60 | Регулируемые тревоги |  | Аудио-визуальная система, не менее 2-х уровней приоритета, с обязательным выводом текстового сообщения о характере тревоги на дисплей аппарата. |
|  | Система тревог при выходе за пределы параметров вентиляции. |  | Наличие |
|  | Отображение последней причины тревоги на основном экране дисплея |  | Наличие |
|  | Отсутствие сетевого напряжения |  | Наличие |
|  | Высокое давление в дыхательных путях |  | Наличие, от 10 до 70 см Н2О, либо более широкий диапазон |
|  | Низкое давление в дыхательных путях |  | Наличие, от -15 до 20 см Н2О, либо более широкий диапазон |
|  | Разъединение контура |  | Наличие |
|  | Апноэ пациента |  | Наличие, не более 16 сек |
|  | Потеря активности пациента |  | Наличие |
|  | Понижение давления питания О2 |  | Наличие, менее 130 кПа |
|  | Низкое поступление свежих газов |  | Наличие |
|  | Сбой вентилятора |  | Наличие |
|  | Понижение напряжение аккумулятора ниже предельного значения |  | Наличие |
|  | Минутная вентиляция |  | Верхний предел для взрослых от 1 до 25 л/мин, либо более широкий диапазон, для детей от 0,2 до 25 л/мин, либо более широкий диапазон |
|  |  |  | Нижний предел для взрослых от 1 до 20 л/мин, либо более широкий диапазон, для детей от 0,2 до 15 л/мин, либо более широкий диапазон |
|  | Дыхательный объем |  | Нижний предел от 0 до 200 мл, либо более широкий диапазон |
|  | Понижение частоты дыхания ниже минимального значения тревоги |  | От 0 до 30 в минуту, либо более широкий диапазон |
|  | Невыполнение требуемых вентиляционных параметров |  | Наличие |
|  | Концентрация О2 |  | Наличие, от 18 до 100%, либо более широкий диапазон |
|  | Повреждение датчика О2 или прерывание коммуникации датчика с вентилятором |  | Наличие |
|  | Устанавливаемые параметры вне выполнимого интервала |  | Наличие |
| 61 | Вес |  | Не более 110 кг |
| 62 | Габаритные размеры (Ш х Г х В) |  | Не более 700 х 560 х 1360 мм |
| 63 |  | Максимальный выходной поток | Наличие, не менее 40 л/мин |
| 64 |  | Уровень звука | Не более 51дБ |
| 65 |  | Непрерывный режим эксплуатации | Наличие |
| 66 |  | Выходное давление | Не более 3,5 бар |
| 67 |  | Объем ресивера | Не менее 2л |
| 68 |  | Вес | Не более 36кг |
| 69 |  | Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 470х380х505мм |
| 70 |  |  | Анестезиологический вентилятор с электронным контролем и держателем контура пациента с полным комплектом расходных материалов, модулей и/ или блоков, для выполнения всех заявленных в техническом задании функций |
|  |  |  | Тележка на колесах, два из которых - со стопорами |
|  |  |  | Датчик потока взрослый |
|  |  |  | Датчик потока детский |
|  |  |  | Дыхательная система встроенная |
|  |  |  | Сенсорный дисплей 15” |
|  |  |  | Кислородный датчик |
|  |  |  | Дополнительный ротаметр подачи кислорода вне контура аппарата с набором принадлежностей |
|  |  |  | Испаритель анестетиков |
|  |  |  | Многоразовый контур пациента с переходниками для подключения к аппарату |
|  |  |  | Набор одноразовых фильтров для работы аппарата (10 шт.) |
|  |  |  | Шланг подачи кислорода, не менее 5 м |
|  |  |  | Шланг подачи воздуха, не менее 5 м |
|  |  |  | Шланги подачи закиси азота, не менее 5 м |
|  |  |  | Столик для работы врача-анестезиолога с подсветкой рабочего места анестезиолога |
|  |  |  | Встроенный аспиратор с сосудом для секрета и манометром на передней панели аппарата |
|  |  |  | Встроенное газоотсасывающее устройство |
|  |  |  | Адсорбер |
|  |  |  | Адсорбент, цветоиндикаторный, в канистре не менее 4,5 кг. |
|  |  |  | Источник сжатого воздуха |
| 71 | Сертификация и регистрация |  | Наличие регистрационного удостоверения МЗ. Наличие сертификата СИ. |
| 72 | Гарантийное обслуживание |  | Гарантийное обслуживание в течение не менее 37 месяцев с момента пуско-наладочных работ |